Zał. nr 3.

Karta sprzętu- mini instrukcja obsługi

Nazwa: Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych ANIMEC AM-301

Sztuk: 2 sztuki

Numery inwentarzowe: 801/0436, 801/0437

|  | Podstawowe zastosowanie | Podgrzewacz jest stosowany do ogrzewania krwi, produktów krwiopochodnych oraz płynów infuzyjnych przed podaniem (pomiędzy 36°C – 39°C w punkcie wyjścia z kanału) w celu zminimalizowania spadku temperatury ciała pacjenta. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Skład zestawu | Podgrzewacz, przewód zasilania, pasek, uchwyt mocujący, narzędzie. |
| 3. | Lubrykanty, płyny stosowane w czasie symulacji | Nie dotyczy. |
| 4. | Asortyment wymienny | Nie dotyczy. |
| 5. | Postepowanie przed użyciem | Przed użyciem należy sprawdzić, czy: urządzenie wygląda dobrze i czy nie doszło do uszkodzenia części urządzenia, odczyt temperatury działa poprawnie (w temperaturze pokojowej tj. 18°C – 22°C należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, podłączyć zasilanie i uruchomić urządzenie, następnie należy porównać temperaturę wyświetlaną przez urządzenie z odczytem temperatury panującej w pomieszczeniu, różnica pomiędzy wynikami powinna zawierać się pomiędzy +/- 2°C, urządzenie prawidłowo generuje ciepło (w temperaturze pokojowej tj. 18°C – 22°C należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, podłączyć zasilanie, uruchomić urządzenie, ustawić temp. na 39°C i nacisnąć przycisk START, po 20 minutach należy odczytać wyświetlaną temperaturę przez urządzenie, która powinna zawierać się w przedziale 34°C – 37°C. |
| 6. | Postępowanie po użyciu | Po usunięciu aparatu infuzyjnego należy urządzenie wyłączyć, odczekać aż ostygnie oraz wykonać czyszczenie i dezynfekcję urządzenia na stabilnym (płaskim) podłożu. |
| 7. | Środki myjące, czyszczące | Mycie/czyszczenie: suchy materiał Dezynfekcja: 70% etanol |
| 8. | Środki pielęgnacyjne , konserwujące | Nie dotyczy. |
| 9. | Szczególne zasady i środki ostrożności w czasie użytkowania | Nie należy dotykać grzałki kiedy jest gorąca. Nie należy używać podgrzewacza w pobliżu łatwopalnych środków anestetycznych, wody i źródeł ognia. Nie należy używać urządzenia przy poziomie przepływu mniejszym niż 1 ml/min. Wyłącz podgrzewanie kiedy przepływ zostanie zatrzymany. Natychmiast zatrzymaj pracę urządzenia jeśli wyświetlacz wskaże temperaturę 42°C. Należy odłączyć urządzenie od zasilania po wyłączeniu. |
| 10. | Miejsce i sposób przechowywana | Sala Symulacji Wysokiej Wierności MCSM (1 szt.) Sala Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych MCSM (1 szt.) |
| 11. | Dokumenty /instrukcje związane ze sprzętem | Instrukcja użytkownika, Karta sprzętu – mini instrukcja obsługi |
| 12. | Drobne naprawy( czego mogą dotyczyć ) | Pokrywa, zatrzask bezpieczeństwa. Przegląd okresowy raz na dwa lata. |
| 13. | Kontakt do serwisanta |  |

| Data | Uwagi użytkownika | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

| Data | Uwagi serwisanta | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

Mini instrukcja obsługi……………………………………………………………………….

Funkcjonalność sprzętu………………………………………………………………………….

| L.p. | Parametry, objawy, jednostki miary, nazewnictwo po angielsku |
| --- | --- |