Zał. nr 3.

Karta sprzętu- mini instrukcja obsługi

Nazwa: Respirator transportowy e700 z butlą aluminiową, reduktorem tlenowym i torbą

Sztuk: 1 zestaw

Numery inwentarzowe: 801/55

|  | Podstawowe zastosowanie | Respirator transportowy to pneumatyczny respirator z elektronicznym sterowaniem, przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Skład zestawu | Respirator transportowy, przewód oddechowy, przewód ciśnieniowy, przewód zasilający, płuco testowe, filtr antybakteryjny, butla aluminiowa, reduktor tlenowy, torba transportowa |
| 3. | Lubrykanty, płyny stosowane w czasie symulacji | Nie dotyczy. |
| 4. | Asortyment wymienny | Przewód oddechowy, filtr antybakteryjny, filtr wlotowy powietrza atmosferycznego (przy wentylacji minimum 60% stężeniem tlenu). |
| 5. | Postepowanie przed użyciem | Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy: urządzenie nie posiada uszkodzeń mechanicznych, bateria jest w pełni naładowana, urządzenie jest podłączone do źródła tlenu, obwód oddechowy i czujniki są podłączone prawidłowo, próba szczelności i działania wypadła pozytywnie (przed wykonaniem obu prób należy podłączyć obwód oddechowy wraz z czujnikami, płuco testowe, przewód ciśnieniowy i przewód sieciowy): próba szczelności (wykonywana wyłącznie za pomocą butli tlenowej): Gdy wszystkie części respiratora podłączone są zgodnie z instrukcją, powoli odkręcaj zawór tlenowy butli. Na manometrze sprawdź czy osiągane jest odpowiednie ciśnienie, tj. powyżej 45 barów. Pod ciśnieniem, zamknij dopływ tlenu i obserwuj manometr przez 1 minutę. Jeśli w ciągu tej minuty ciśnienie nie spadnie oznacza to, że układ jest wolny od przecieków. próba działania: 1. Włącz respirator i wybierz domyślne ustawienia wentylacji dzieci. 2. Pozwól, aby respirator wykonał kilka cykli oddechowych, nastęnie odłącz zasilanie zewnętrzne. Rrespirato powinien natychmiast przełączyć się na zasilanie bateryjne. Świecąca dioda LED pownna zmienić miejsce z „praca na zasilaniu zewnętrznym” na „praca na baterii”. 3. Sprawdź poziom naładowania baterii. 4. Podczas pracy respiratora obserwuj krzywą ciśnienia oraz zmieniające się parametry wentylacji na ekranie. 5. Odłącz płuco testowe i sprawdź działanie alarmu BCI (symbol graficzny obwodu oddechowego z maską). Sygnalizator alarmowy na przednim panelu respiratora będzie świecił na żółto. Alarm dźwiękowy powinien zostać aktywowany w ciągu 15 sekund, wtedy też sygnalizator alarmowy zmieni kolor na czerwony. 6. Zablokuj całkowicie dojście do obwodu oddechowego, powinien aktywować się alarm Pmax. 7. Ponownie podłącz płuco testowe (alarm BCI powinien zostać dezaktywowany). 8. Zmień kolejno parametry Vt, częstotliwość oddechów, stosunek I:E lub Ti i obserwuj po każdej zmianie parametry wentylacji oraz krzywej ciśnienia. 9. Wyłącz PEEP i obserwuj zmiany parametrów wentylacji i krzywej ciśnienia. 10. Aktywuj pauzę, nocny tryb ekranu i obserwuj czy ekran zmieni się. 11. Zamknij dopływ tlenu i sprawdź czy załączy się wizualny i dźwiękowy alarm niskiego ciśnienia/braku zasilania tlenem. |
| 6. | Postępowanie po użyciu | Po użyciu należy wymienić asortyment wymienny oraz przeprowadzić mycie i czyszczenie urządzenia. |
| 7. | Środki myjące, czyszczące | Miękka ściereczka nawilżona dopuszczonym do obrotu roztworem dezynfekcyjnym. |
| 8. | Środki pielęgnacyjne , konserwujące | Nie dotyczy. |
| 9. | Szczególne zasady i środki ostrożności w czasie użytkowania | Urządzenie należy przechowywać z dala od otwartego ognia, iskier, smaru lub oleju. Do zapewnienia prawidłowego działania respiratora zawory regulacji ciśnienia utrzymują minimalny przepływ na wyjściu 120 l/ min w dynamicznym ciśnieniu 45 PSI. Kiedy respirator nie jest używany, należy zawsze wyłączyć dopływ gazu. Nie wolno używać respiratora bez zamontowanego filtra wlotowego. W przypadku gdy stan baterii wynosi około 2% urządzenie nie włączy się lub wyłączy podczas korzystania. Martwa przestrzeń wynosi około 35 ml. |
| 10. | Miejsce i sposób przechowywana | Sala Symulacji Wysokiej Wierności MCSM |
| 11. | Dokumenty /instrukcje związane ze sprzętem | Instrukcja użytkownika, Karta sprzętu – mini instrukcja obsługi |
| 12. | Drobne naprawy( czego mogą dotyczyć ) | Uszkodzenie gniazd tlenu oraz mieszaniny oddechowej urządzenia. |
| 13. | Kontakt do serwisanta |  |

| Data | Uwagi użytkownika | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

| Data | Uwagi serwisanta | Nazwisko i mię pracownika |
| --- | --- | --- |

Mini instrukcja obsługi……………………………………………………………………….

Funkcjonalność sprzętu………………………………………………………………………….

| L.p. | Parametry, objawy, jednostki miary, nazewnictwo po angielsku |
| --- | --- |